第一章 供应商的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3．为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4．未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

（2） 供应商未被列入 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供公告发布后网上查询截图并加盖公章）。

3、本项目的特定资格要求：

1. 供应商为生产企业的须具备《医疗器械生产许可证》或《一类生产备案凭证》，供应商为经营企业的须具备《医疗器械经营许可证》或《二类经营备案凭证》；所投产品必须具有医疗器械注册证（或备案凭证），国家另有规定的从其规定；

2. 供应商须有专用管理软件著作权或设备管理软件提供方提供的授权。

第二章  技术条款及采购需求

# 一、项目服务要求：

1.1服务范围：对医院所有医疗设备提供维修、维护保养计划建立及实施，以及提供全院医学设备全生命周期管理（医疗设备购置除外）。

1.2服务标准：符合国家相关法律法规、相关主管部门规定、等级医院设备管理标准以及医院的管理制度要求和考核标准。对设备进行科学管理、科学调度，不断提高设备的使用价值，创新管理经验，使之成为本区域典范。

1.3服务依据：依据国家药监总局18号令《医疗器械使用质量监督管理办法》，明确规定使用单位要对医疗器械定期检查、检验、校准、保养和维护，并且要有相关记录。医疗器械使用单位采用信息化技术手段进行医疗器械质量管理。医疗器械的使用维护需要有可追溯性的准确信息。

1.4服务内容：对设备从安装验收、应用保障到报废处置实施全生命周期管理。包括：设备信息化建设+专业工程师驻院服务+设备资产管理+维护保养+维修及零配件更换+设备应用管理等。具体服务内容：

1.4.1人员组成：由综合管理岗、工程师和商务岗组成的专业技术服务团队，各岗位具体数量依据医院设备数量以及院方要求而定。

1.4.2综合管理岗：专职负责设备数据日常录入、系统维护、档案整理、客服电话接听等工作。

1.4.3工程师：负责医疗设备的巡检、三级保养、质量监测、风险评估、计量、维修、验收、服务响应等工作。

1.4.4商务岗：负责医院与项目组工作协调等工作。

1.4.5医疗设备部分：驻院团队负责医疗设备日常管理、维修以及设备科工作范围内所有工作，包含以下工作：巡检、保养、质控、数据报表、资料整理、等级评审支持等；服务时间、质量、标准均满足医院科室和制度要求，定期提交各类数据统计报告，由医院相关领导负责监管和考核。

*1.5医疗设备维修及所需更换的所有零配件费用由中标单位承担。

*1.5.1有合法合规的配件来源，拥有丰富的配件渠道，配件齐全，价格合理，品质优良。

*1.5.2保证价值50万元以下的医疗设备年平均正常开机率≥95%，即年平均停机天数≤13天；价值50万元及以上的医疗设备年平均正常开机率≥97%，即年平均停机天数≤8天；急救与生命支持类设备完好率100%，年平均工作日按照260天来核算。设备正常运行标准按国家规定。

1.5.3档案资料管理：投标人应有专人负责设备验收记录、保养记录、维修记录、计量报告、检测报告、报废资料等档案的资料管理，便于后期查验。

1.6投标人应每月汇报一次工作内容，内容包含维修工作量、保养工作量、零配件更换记录及分析、服务质量满意度分析等，另外，在日常报告中还要包含以下几方面的内容：

1.6.1效益分析:要求每年汇报50万元以上大型设备运行效益分析。

1.6.2计量管理：对需要计量的设备及特种设备需要制定周期检定计划和清单。

1.6.3对全院设备建立完善的保养计划并严格执行，对执行情况进行分析总结。

1.6.4质控：依据《医学装备管理质量考核细则》建立考核方案，制定质控工作计划并严格执行，定期对执行情况进行分析总结。

# 二、技术规格及参数：

2.1设备管理软件部分

2.1.1 设备管理软件要符合国家政策要求和行业规定，拥有规范化管理体系。

*2.1.2 服务要求：搭建完整的《医院设备信息管理系统》，要求能在电脑、手机（包含设备科端、临床端）上均能使用，符合医院网络安全管理要求。

*2.1.3 设备管理软件技术系统服务：系统安装、设置、科室人员培训、全院标签粘贴，日常软件维护及服务，派驻专业人员负责软件数据日常录入、系统维护、档案整理、客服电话接听、报修响应等工作。

2.1.4系统硬件清单：提供系统相对应的硬件设施，例如显示设备。

*2.1.5 设备管理软件为一次性开发，不需二次开发即可满足医院基本服务要求。

*2.1.6 设备管理软件可实现自动生成效益分析数据（医院可提供接口程序）,支持手机移动办公查询各类数据,软件流程成熟，满足等级评审要求。

2.1.7 设备管理软件已取得软件著作权或软件公司的授权，并已有二甲及以上医院在使用，投标时需提供医院客户名单及联系方式。

2.1.8 该设备管理软件由中标方提供，软件费用已经包含在本次报价中，医院不另行支付费用，如现有功能不满足医院使用，需要二次开发或增加新功能，可另外协商。

2.1.9 软件功能包含：

| # 医疗设备全生命周期管理的核心模块，采购申请、入库、出库、安装验收、资产转科调拨、盘点、维修、保养、买保、效益分析、计量、不良事件、性能检测、报废等周期节点管理。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1．采购管理 | # 1.1采购申请 | # 专家评审、临床科室通过软件系统，提交设备采购申请（分计划内、计划外），计划内可直接引入年度装备计划，自动生成采购申请；同时支持记录设备选型论证、采购公示以及谈判记录并打印成报表。 |
|  | # 1.2采购审核 | # 具有购置论证及采购审批管理，符合医院设备采购制度规定，支持多级审批（不同金额审批级别不同，可自定义审核级别）。 |
|  | # 1.3采购计划 | # 根据科室上报的采购计划制定年度装备计划，对区分建档和未建档设备档案，加以提示，并能直接在申请界面建立档案，方便计划制定。系统可导入设备预算信息等表格内容，表中执行进程栏可根据合同和付款内容自动生成进程信息。 |
|  | # 1.4项目管理 | # 采购项目管理，可直接导入采购计划手动建立采购项目，建立标前、招标过程档案。确定中标企业档案。对项目进程进行管理，对每个项目建立完整的档案管理。 |
|  | # 1.5合同管理 | # 管理所有的固定资产合同。可通过三种方式关联固定资产，1、添加老的合同直接选择关联固定资产数据，2、直接手动添加固定资产数据 3、导入项目中固定资产数据。 记录合同金额、签订日期、附件等合同相关档案。 |
|  | # 1.6安装验收 | # 对新到设备进行安装验收操作，支持记录设备安装时间、设备安装过程具体情况，验收单上传、设备检测单上传等验收档案信息。 |
|  | # 1.7发票管理 | # 记录所有发票档案。包括发票编号、接收日期、计划付款日期、实际付款日期、是否已付款、负责人、关联合同等发票信息，方便对发票进行统一管理，付款提醒等。 |
|  | # 1.8采购资料库 | # 管理所有采购相关档案库、方便及时下载、打印。 |
|  | # 1.9统计报表 | # 采购相关报表统计，支持在线打印、导出功能。 |
| # 2．设备仓库 | # 2.1期初管理 | # 对设备仓库现有库存进行系统初始化，进入库存记录。 |
|  | # 2.2领用申请 | # 汇总所有科室对库房设备进行领用管理，对科室领用信息进行审核。 |
|  | # 2.3设备入库 | # 支持手动入库、验收入库、设备入库记录查询。支持批量导出。 |
|  | # 2.4设备出库 | # 支持仓管手动出库、领用出库、设备出库记录查询、支持批量导出 |
|  | # 2.5库存查询 | # 设备库房库存统计查询、支持批量导出功能 |
|  | # 2.6统计报表 | # 针对设备仓库相关统计报表。支持在线打印、导出功能。 |
| # 3．资产管理 | # 3.1所有资产库 | # 全院设备分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。显示设备全生命周期时间轴功能。 |
|  | # 3.2帐内主资产 | # 帐内资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。显示设备全生命周期时间轴功能。 |
|  | # 3.3帐外资产库 | # 帐外资产分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。显示设备全生命周期时间轴功能。 |
|  | # 3.4低值资产库 | # 低值资产（自定义价值）分科室列表显示，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。显示设备全生命周期时间轴功能。 |
|  | # 3.5附属设备库 | # 套装设备（例中央监护）分科室列表显示主机、配套设备等，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示。显示设备全生命周期时间轴功能。 |
|  | # 3.6标签打印 | # 1．通过系统打印统一制作的二维码标签。 # 2．人员持有设备清单和标签下科室贴二维码标签，在设备清单上面绑定标签编码和设备信息，设备和标签一一对应。 # 3．遇到台帐外资产，贴好标签并手工记录设备信息。 # 4．全部人员科室工作完成后，整理台帐数据，补录台帐外资产。 # 5．一次性数据导入系统。 |
|  | # 3.7资产转科 | # 设备从原科室申请调转到新的科室，先申请转科后审批，系统可自动生成转科申请单，经审批后设备转移到新的科室。可设置多级审批。支持报告单模板自定义。 |
|  | # 3.8资产调拨 | # 科室设备调拨、审核 |
|  | # 3.9资产外调 | # 用于处理医院资产外调流程处理，可发起外调申请，记录外调相关信息，经审批后可下载外调单，并自动从科室资产列表中消失。 |
|  | # 3.10资产报废 | # 用于处理医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，支持多级审批，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产列表中消失。 |
|  | # 3.11资产盘点 | # 可按照医院科室、设备类型进行资产的盘点，支持手机APP、平板电脑盘点，相比传统的PDA盘点，节约硬件成本，盘点结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，盘点后自动生成盘点盈亏报表数据，供医院领导做盘点总结。 |
|  | # 3.12统计报表 | # 全院设备资产统计、科室资产数量、价值比例、贵重资产分布、急救类资产分布、设备风险等级比例等，可根据医院要求定制个性化报表。 |
| # 4．特殊设备管理 | # 4.1大型设备监控 | # 大型设备运行状态在线监测，采用RFID智能硬件，实时统计出设备的开机、关机、工作中、待机等状态的总数目，并能以图表形式展现出来。 |
|  | # 4.2生命支持设备 | # 系统自动产生生命支持设备科室分布图，显示此类设备的科室分布、楼层分布、设备状态、设备完好率等信息，方便对生命支持类设备状态重点监管、方便借调。 |
|  | # 4.3应急中心设备 | # 针对医院应急设备库的应急设备实现借出、归还、到期提醒智能管理。 |
| # 5．保修管理 | # 5.1买保计划 | # 制定年度买保计划，多级审核、打印预算报告单。 |
|  | # 5.2买保合同 | # 买保合同管理，到期提醒，合同详情，一键续约，合同原件上传。 |
|  | # 5.3买保设备 | # 全院买保设备清单，可按照品牌、风险等级、使用状态、供应商等条件筛选显示买保详情。 |
|  | # 5.4保修提醒 | # 保内设备、买保设备保修到期提醒。 |
|  | # 5.5统计报表 | # 保内设备占比、买保设备占比。可根据医院要求定制个性化报表。 |
| # 6．保养管理 | # 6.1日常巡检 | # 可按照医院科室、设备类型制定巡检计划，分配工程师，支持手机APP、平板电脑扫码巡检，巡检结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，巡检后自动生成巡检报表数据，打印报告存档。 |
|  | # 6.2日常保养 | # 系统内置常用医疗设备日常保养勾选式流程模板库，科室资产管理员手持移动终端，点选保养，并支持打印存档保养记录。 |
|  | # 6.3二级保养 | # 按照医院科室、设备类型建立二级保养计划，分配工程师，系统内置常用医疗设备二级保养勾选式流程模板库，医院工程师手持移动终端，点选保养，保养结果即时在PC端显示，进度随时跟踪，保养后自动生成保养报表数据，打印报告存档。 |
|  | # 6.4统计报表 | # 针对各级保养计划对应生成工作量统计报表、保养费用统计表。 |
| # 7．维修管理 | # 7.1维修申请 | # 1．科室通手手机微信、手机APP扫码，或者科室PC端发起维修申请，支持非台帐设备的快速报修和手机端语音输入故障现象。 # 2．报修后设备科智能大屏，工程师手机，设备科电脑自动报修提醒，工程师对其进行维修响应； # 3．工程师现场分析故障类型及预计其维修费用，系统将自动根据预计维修费用是否符合设置的维修审批流程的价格区间进行判断是否需要多级审批还是直接维修处理。 # 4．维修完成，科室通过系统进行满意度评价，并提出合理化建议。 |
|  | # 7.2维修台 | # 对维修的特种设备、急救类、生命支持类、设备分类、分科室有详细的资料，每项维修记录有详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含工程师，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各设备的记录下，维修记录有详细的流程步骤。 |
|  | # 7.3维修查询 | # 科室可通过微信端、手机APP端、平板电脑对已经报修的设备进行维修状态查询，可按维修单号对设备的维修详情、维修进度进行查询和监控，有效加快维修进程。 |
|  | # 7.4统计报表 | # 1．工程师工作量统计：系统能按工程师维修的工作量情况进行统计和分析，且能支持图形展示对比。 # 2．维修费用统计分析：系统能按自定义条件统计和分析医院各科室、各设备的维修总费用，并能将数据同步图形进行展现对比。 # 3．设备故障率统计分析：可按科室分析统计设备的故障发生频率，对故障率较高的设备进行特殊说明和处理，针对不良事件形成记录。提供单机设备故障率排名分析，能自动分析在指定一段时间内，故障率排名靠前的设备基本信息。 # 4．提供科室维修费用对比图，能按日期对各科室的维修总费用进行统计，并产生图表，为医院设备评估和采购提供数据支持。 |
| # 8．质控管理 | # 8.1风险评估 | # 系统内置Vermont医疗设备风险评估评分系统，根据临床功能、有形风险、问题避免概率、事故历史、制造商/管理部门的特殊要求等权重评分自动对设备进行高、中、低风险的划分。 |
|  | # 8.2性能检测 | # 建立检测任务，计划检测周期，记录检测详情，检测到期提醒。 |
|  | # 8.3计量管理 | # 1．计量设备档案管理：具有计量器具分类设置，支持学科分类、管理要求分类等，能对需要强检的设备进行标识，并设置强检周期。 # 2．计量器具强检记录：完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定部门、费用、合格标志等，可支持每种设备多条计量信息（针对设备的配件计量）。 # 3．计量设备档案管理：能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后计量设备自动生成和判断，可查阅各科室、各种类型的计量设备。 # 4．计量记录查询：可按各种条件查询已经检定的设备记录。 |
|  | # 8.4不良事件 | # 针对设备和耗材的不良事件上报：提供安全监测及不良事件处理上报功能，能按卫生部标准要求记录医疗器械不良事件，并按相关格式产生不良事件报告，可追溯分析，针对不良事件形成记录并接合医院的要求实现上报。 |
|  | # 8.5统计报表 | # 各类计量费用、计量类别统计 |
| # 9．效益分析 | # 9.1数据采集 | # 与医院现有的HIS系统对接，实现数据自动抓取，支出成本方面包含（折旧、人工成本、维修维护费、水电等），支出数据部分可从系统中自动提取，其余部分可设置固定的平均默认值。 |
|  | # 9.2数据分析 | # 可按科室、设备进行效益分析，提供设备按收入和支出进行效益分析数据的统计图表展示，并可按设备金额、科室、设备名称进行查询。 |
|  | # 9.3分析报告 | # 提供设备月份、季度效益对比分析，按单月、季度、年度表格格式体现综合的报表。系统自动根据大型设备的收益数据计算设备的回本期。支持分析报告模板定制。 |
| # 10．服务商管理 | # 10.1设备供应商、生产厂家、维修供应商 | # 1．对服务商进行分类管理，并支持服务商等级划分。 # 2．具有服务商基础资料维护管理，详细记录供应商相关资料（代码、名称、区域、联系人、联系电话等）。 # 3．服务商供货关系管理：设备与供应商关系管理，实现供货商与设备之间的关联匹配。 # 4．服务商经常范围、公司关键词、联系方式模糊交叉查询。 |
|  | # 10.2服务商证书提醒 | # 服务商各类证照到期系统提醒，通知服务商进行证件更新。针对已过期未处理的证照信息，系统可自动或手工停用此供应商的供货信息，临床科室在申请时，系统将提示是资质过期未处理。 |
| # 11．备件库管理 | # 11.1备件字典库 | # 各类备件名称、单位名称标准初始化，应用时自动点选 |
|  | # 11.2备件入库管理 | # 备件条码管理，扫码入库，自动记录库存 |
|  | # 11.3备件出库查询 | # 备件条码管理，扫码出库，自动记录库存 |
|  | # 11.4备件库存查询 | # 备件库存分各种条件组合、筛选查询，库存量预警设置 |
| # 12．故障库管理 | # 12.1故障类型 | # 工程师对医疗设备常见的故障类型进行分类，便于对设备故障类型进行量化统计。 |
|  | # 12.2故障现象 | # 工程师按照故障类型分类建立医疗设备常见的故障描述，临床科室选择设备，系统自动加载设备对应分类的故障问题集，便于临床科室发起维修事件时方便选择，避免手工输入故障描述产生的工作量。 |

# 2.2 管理实施部分

*2.2.1 设备资产盘点：进驻医院后，要在两周内完成全院医疗设备资产的盘点和系统导入工作，并将所有设备贴码，建立全院设备资产数据库。

*2.2.2 搭建报修体系：资产盘点及贴码完成后，在一周内对医院所有临床科室和管理科室进行培训，使所有设备使用人员都能掌握软件报修的方法，逐步改变以往科室报修的方式。

*2.2.3 制定巡查计划：明确不同设备、不同科室的巡检频次（月度或季度或年度），并通过设备管理软件进行系统管理。

*2.2.4 制定维护保养计划：根据风险评估结果，明确不同设备保养频次（年度）和方案，并通过设备管理软件进行系统管理。

2.2.5 不同设备承担的服务内容：

*2.2.5.1 医院和其他维修服务商或设备厂家已经签订单项维保服务合同的设备，投标人应免费协助、帮助医院执行和实施服务管理内容，包括但不限于资产管理、服务管理和档案管理等。

*2.2.5.2 其他设备由投标人在中标后负责维修，并承担所有费用，包括中标公司驻场工程师和场外叫修服务的人工和配件费用。

*2.2.6 急救生命支持类设备专项管理：编制急救生命支持类设备的质量控制计划及详细质量控制报告，协助医院安排和落实有关计量检测机构对生命支持类设备按计划进行质量控制检测和校准。

*2.2.7 培训体系建设：根据医院各临床科室工作安排，组织临床医务和护理人员进行急救类/生命支持类设备的培训和应急演练。

*2.2.8工程师考核认证管理体系。

*2.2.9新增设备档案管理：组织验收、登记和建档工作，与厂家工程师对接后期维修和保养事宜，并监督完成操作人员的培训和效果评估。

*2.2.10 报废设备管理：建立从申请到技术检查，到技术鉴定，到报告文件制作，到报废处置等一系列合规流程。

2.2.11 院内工程师管理：建立服务团队与院内工程师分工协作的管理机制，能有效、持续对院内工程师的技术和管理提升提供支持。

# 三、供货范围及服务要求：

1.拥有医疗设备信息化建设+专业工程师驻院服务+维修及零配件更换+全院管理服务的实际能力，并拥有运营一年以上的成熟案例。

2.拥有医院设备科专用管理软件著作权或设备管理软件提供方提供的授权。

3.提供400服务热线，电话24小时×365天热线电话支持。

4.提供保修范围内不限次数的人工服务，包括值班和备班。

5.派遣不少于6人服务团队长期驻扎医院，团队成员需要有生物医学工程专业背景或医疗设备上岗资质证书，能7*24小时响应，能提供现场或电话技术咨询（须提供每个服务工程师基本信息资料（姓名、年龄、职称）在职证明、由供应商为其缴纳的近六个月社保证明）。

6.投标人拥有各类型设备配件供应链（投标时需提供证明材料），以保证医院各类型设备的安全运行。

7.合同期内，接到故障报修电话后，5分钟内做出响应；宕机情况下，20分钟内到达现场进行维修。

8．投标人投标时需出示维修服务所需的专业工具清单和实物照片。

9．投标人拥有实力承担因设备维修原因导致的设备损坏而导致的赔偿，并书面承诺保证条款。

10.中标人不得将本项目进行转包。

四、合同履行期限：

本项目采取一次采购两年沿用、实行一年考核一签合同的办法。付款方式、服务质量及其他要求事项在签订合同时另行约定。