# 应城市人民医院射频理疗仪医疗设备采购需求

## 一、技术参数要求

1.配置清单：主机一台、治疗手柄四套、仪器车一台。

2.主机额定功率：≤300VA。

3.主机控制屏：彩色液晶触摸屏，易于操作。

4.时间显示：0-60 分钟可调，步进 1 分钟，可显示剩余治疗时间。

5.治疗提示音：治疗开始和治疗结束有提示音，音量大小可调节。

6.▲输出能量：1-9 级可调。

7.运行环境温度范围：10℃~40℃。

8.▲工作频率：频率范围在 2500Hz～1MHz，不少于两种不同的治疗频率。

9.输出形式：单级模式、双级或多级模式，不少于两种模式。

10.主机噪音：产品在工作状态下的噪音应不大于 70dB(A)。

11.输出通道：不少于 4 种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。

12.治疗频率工作模式：单频率模式；多频率自动交替模式。

13.治疗模式（模块）功能：不少于三种治疗模式（模块），单独治疗模式（模块）不少于 2 种， 交替治疗模式（模块）不少于 1 种。

14.治疗模式选择方式：手动选择、自动识别切换功能。

15.▲工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率≤0.3MHz,误差± 10%。

16.脉冲模式（模块）：在其他模式（模块）下，脉冲频率为 2Hz 和 4Hz。

17.多极（包括双极）工作模式：一种模式工作频率≤1MHz；另一种工作频率≤0.5MHz。

18.安全措施：具备手持式紧急开关或脚踏开关；有主电源开关，副电源开关。

19.治疗手柄支架：支架具备可存放不少于 4 个治疗手柄（治疗头）。

二、商务要求

1．交货期：自合同签订后 30 个日历天内完成交货、安装及调试，确保采购单位正常使用。

2.质保期： 自验收合格之日起至少2 年。

3.交货地点：采购人指定地址。

4.报价方式： 供应商的报价应包含为完成招标文件提出的设备采购、运输、安装、税费、集成、

调试、报检、耗材配送价格以及售后服务等全部相关工作所有可能发生的费用。

供应商应提供耗材价格，以便综合测算运行成本，但不保证中标成交供应商有耗材配送资格。 (旨在加强管理医疗设备配套使用医用耗材，严防出现医疗设备低价入院后需高价购买专用耗材的问 题)

5.人员培训：应对操作人员进行现场操作培训，直到操作人员完全掌握为止。

6.售后服务

6.1 质保期期内免费保修服务，包括不限于维修、维保、配件更换。

6.2 根据供应商的售后服务方案进行评分，包括但不限于包括服务响应时间、人员配备方案、备 品备件数量、维修方案、持续性服务方案内容等

6.3 供应商为代理商的，需提供制造商针对该项目授权书及售后服务承诺函；供应商为制造商的， 仅需提供针对该项目售后服务承诺函（售后服务承诺函的时间应不少于质保期时间）。

6.4 维修响应时间：2 小时内响应做出维修方案决定，如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修 人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达，国家法定节假日不除外。

6.5 提供设备配置清单、备品备件清单、试剂耗材价格清单（如有）。

6.6 供应商交付设备时，应按照《国家食品药品监督管理总局》第 18 号令第 17 条的要求提供相 应的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需 的材料和信息。

7.业绩：

供应商提供近三年的所响应产品业绩。

8.产品安装调试：

1）供应商负责合同供货设备的现场安装调试以及所需工具及消耗性材料等；

2）合同签订后 5 个工作日内，供应商应向采购人提交安装调试计划。安装调试计划参考以下内 容：安装调试手册、安装调试进度安排、安装方式、调试方法、调试工具的准备、安装调试环境的 准备、其他需要的准备工作；

3）设备开箱时，由供应商和采购人共同清点，如有短缺或损坏，由供应商负责补充、更换；

4）安装调试工作应在采购人代表在场时进行；

5）安装调试过程中，由于供应商原因造成的缺损由供应商负责补充、更换；安装调试完成后， 供应商应向采购人提供安装调试报告，安装调试报告至少应包括以下内容：供货设备安装调试结果、 安装调试中出现的问题及解决办法。

10.验收要求

10.1 验收标准：

①成交供应商交付的货物必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相 关技术规范。②成交供应商交付的货物必须保证全新、进货渠道合法、并出具出厂合格证。③成交 供应商保证货物的规格型号、数量、参数等要求与本合同及产品说明书完全相同。

10.2 验收范围包括但不限于：

①型号规格、数量、外观。②出厂合格证。③货物组件及所附技术资料。④货物功能、性能等 参数指标。

10.3 验收合格的确认：

经采购人确认全部货物通过验收，视为验收合格。如验收不合格，采购人有权要求更换货物或 拒绝付款。因成交供应商未按时提供本合同约定的货物，造成采购人损失，采购人有权追究中标人 违约责任，要求中标人赔偿损失。

10.4 验收不合格的产品采购人应在5   日内予以退换，如验收仍不合格，则采购人可以要求退货， 成交供应商赔偿由此给采购人造成的全部损失。

11.其他要求

11.1 供应商在成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由成交供应商 承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

11.2 其他未尽事宜于合同中详细约定。

备注 1.供应商须在投标响应文件《商务响应/偏离表》、《技术响应/偏离表》中应对以上条款进 行响应描述或偏离说明。未对实质性条款进行响应或不满足的的，其投标按照无效投标处理。

2.采购文件中标注“★”的商务、技术及服务要求为实质性条款，应满足或优于，如有不满足的 其投标按照无效投标处理。标注有“▲”号的条款，为第四章“评分表”中的评分内容。

注： 对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在采购文件中规 定，并以醒目的方式标明，以上条款可以设置不允许偏离的实质性条件，实质性要求及重要 指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果出现负偏离，则响应文件无效